邢台市农业农村局采购报价单

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禽流感病毒(H5、H7、H9亚型)检测试剂盒 （三重荧光PCR法） |  | 2 | 盒 |  |  |
| 2 | 猪伪狂犬病病毒ELISA 抗体检测试剂 |  | 3 | 盒 |  |  |
| 3 | 口蹄疫病毒A型荧光RT-PCR检测试剂盒 |  | 2 | 盒 |  |  |
| 4 | 口蹄疫病毒O型荧光RT-PCR检测试剂盒 |  | 2 | 盒 |  |  |
| 5 | 布氏杆菌病荧光RT-PCR检测试剂盒 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 6 | 小反刍兽疫病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 7 | 口蹄疫病毒O型竞争 ELISA 抗体检测试剂盒 |  | 4 | 盒 |  |  |
| 8 | 口蹄疫病毒A型竞争 ELISA 抗体检测试剂盒 |  | 4 | 盒 |  |  |
| 9 | 炭疽实时荧光PCR试剂盒 |  | 2 | 盒 |  |  |
| 10 | 非洲猪瘟野毒和基因缺失毒鉴别诊断试剂盒（PCR-荧光法三通道） |  | 8 | 盒 |  |  |
| 11 | 牛结核病荧光RT-PCR检测试剂盒 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 12 | 离心柱法核酸提取试剂盒 |  | 5 | 盒 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总金额大写 |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位（单位公章） 年 月 日 |  |  | 法人代表（签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此次报价为一次性报价，报价后不得更改，如有更改按报价无效处理。报价总金额（大写与小写不一致）、单价错误，以大写为准，如大写错误按报价无效处理。

2、报价单必须盖有报价单位公章，电话、姓名、公章（签字）。报价单后附有符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，有承担项目能力、良好资信、能独立承担民事责任，并具备以下条件：具有独立法人或负责人的营业执照，组织机构代码证，税务登记证、(或三证合一的营业执照)、等相关手续需盖章。须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站和“中国政府采购网”网上打印页为准，查询日期为采购公告发布之后，仍在处罚期内拒绝报价，需盖公章。营业范围不在本次采购范围内的、报价单与本次报价单不一致的、如不是法人签字或盖章必须有法人委托书。

3、项目要求：本次报价总金额不得高于83400元，高于视为无效。不符合采购需求、质量和服务的按无效处理。本次采购价低者为供货（服务）单位。

4、投标产品生产商需具有兽药生产许可证、重大动物疫病病种获农业部批准企业重点实验室。

以上所有材料在资格审查时，有一项不合格，本次报价无效。

| 试剂名称 | 规 格 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禽流感病毒(H5、H7、H9亚型)检测试剂盒 （三重荧光PCR法） | 48头份 | 2 | 1.能特异性的区分H5、H7、H9亚型禽流感病毒。2.荧光PCR检测（TaqMan探针法）。3.主演成分： PCR反应液，酶液、阴性质控品、阳性质控品。4.每份反应总体积不低于25ul。5.灵敏性10-4以上，特异性100%，批内和批间差异＜3%。6.阴性质控品无Ct值且无典型的扩增曲线，阳性质控品有典型的扩增曲线。 |
| 猪伪狂犬病病毒ELISA 抗体检测试剂 | 192 头份/盒 | 3 | 1. 阻断ELISA。2. 规格：192孔/盒。3. 血清样本1：1稀释4. 保存条件：2～8℃保存。5. 敏感性98%。6. 特异性99%。7. 稳定性：批内和批间变异系数＜3%。8. 试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物液A、底物液B、终止液9. 试验规定操作时间≤45分钟。10. 判定标准：S为样品OD450nm值，N为阴性对照OD450nm平均值，如果 S/N＜0.35，样品判为阳性；如果 S/N≥0.35，样品判为阴性。11.试剂盒有效期10个月。 |
| 口蹄疫病毒A型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48头份 | 2 | 1.能特异性的检测A型口蹄疫病毒。2.荧光PCR检测（TaqMan探针法）。3.主演成分： PCR反应液，酶液、阴性质控品、阳性质控品。4.每份反应总体积不低于25ul。5.灵敏性10-4以上，特异性100%，批内和批间差异＜3%。6.阴性质控品无Ct值且无典型的扩增曲线，阳性质控品有典型的扩增曲线。 |
| 口蹄疫病毒O型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48头份 | 2 | 1.能特异性的检测O型口蹄疫病毒。2.荧光PCR检测（TaqMan探针法）。3.主演成分： PCR反应液，酶液、阴性质控品、阳性质控品。4.每份反应总体积不低于25ul。5.灵敏性10-4以上，特异性100%，批内和批间差异＜3%。6.阴性质控品无Ct值且无典型的扩增曲线，阳性质控品有典型的扩增曲线。 |
| 布氏杆菌病荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48头份 | 1 | 1.能特异性的检测布氏杆菌病毒。2.荧光PCR检测（TaqMan探针法）。3.主演成分： PCR反应液，酶液、阴性质控品、阳性质控品。4.每份反应总体积不低于25ul。5.灵敏性10-4以上，特异性100%，批内和批间差异＜3%。6.阴性质控品无Ct值且无典型的扩增曲线，阳性质控品有典型的扩增曲线。 |
| 小反刍兽疫病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48头份 | 1 | 1.能特异性的检测小反刍兽疫病毒。2.荧光PCR检测（TaqMan探针法）。3.主演成分： PCR反应液，酶液、阴性质控品、阳性质控品。4.每份反应总体积不低于25ul。5.灵敏性10-4以上，特异性100%，批内和批间差异＜3%。6.阴性质控品无Ct值且无典型的扩增曲线，阳性质控品有典型的扩增曲线。 |
| 口蹄疫病毒O型竞争 ELISA 抗体检测试剂盒 | 192 头份/盒 | 4 | 1. 竞争ELISA。2. 规格：192孔/盒。3. 血清样本5倍稀释4. 保存条件：2～8℃保存。5. 敏感性98%。6. 特异性99%。7. 稳定性：批内和批间变异系数＜3%。8. 试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物液A、底物液B、终止液9. 试验规定操作时间≤45分钟。10. 判定标准：S为样品OD450nm值，N为阴性对照OD450nm平均值，如果 S/N＜0.35，样品判为阳性；如果 S/N≥0.35，样品判为阴性。11.试剂盒有效期10个月。 |
| 口蹄疫病毒A型竞争 ELISA 抗体检测试剂盒 | 192 头份/盒 | 4 | 1. 竞争ELISA。2. 规格：192孔/盒。3. 血清样本5倍稀释4. 保存条件：2～8℃保存。5. 敏感性98%。6. 特异性99%。7. 稳定性：批内和批间变异系数＜3%。8. 试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物液A、底物液B、终止液9. 试验规定操作时间≤45分钟。10. 判定标准：S为样品OD450nm值，N为阴性对照OD450nm平均值，如果 S/N＜0.35，样品判为阳性；如果 S/N≥0.35，样品判为阴性。11.试剂盒有效期10个月。 |
| 炭疽实时荧光PCR试剂盒 | 48头份/盒 | 2 | 1.能特异性的检测炭疽病毒。2.荧光PCR检测（TaqMan探针法）。3.主演成分： PCR反应液，酶液、阴性质控品、阳性质控品。4.每份反应总体积不低于25ul。5.灵敏性10-4以上，特异性100%，批内和批间差异＜3%。6.阴性质控品无Ct值且无典型的扩增曲线，阳性质控品有典型的扩增曲线。7、零下20℃保存，有效期12个月" |
| 非洲猪瘟野毒和基因缺失毒鉴别诊断试剂盒（PCR-荧光法三通道） | 50头份 | 8 | 1. 作用与用途：用于猪血液、脾脏、淋巴结、肾脏组织样品中的非洲猪瘟病毒 p72 基因、CD2v 基因和 MGF 基因的检测。2、产品组份：PCR 反应液 1100μL/管×2 管PCR 酶 56μL/管×1 管、阳性对照 100μL/管×1 管阴性对照 100μL/管×1 管。3、储存条件：-20℃以下避光贮存。4、反应程序：预变性 95℃, 3 min ；反应 95℃, 15 s，60℃ 15 s（此阶段结束时采集荧光信号） 40循环。5、结果判定：阳性对照三个通道 Ct 值≤35 并出现典型的 S 型扩增曲线，阴性对照无 Ct 值或无特征性扩增曲线时试验成立。6、产品规格：50 T/盒。7、产品有效期：12个月 |
| 牛结核病荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50头份 | 1 | 1.能特异性的检测牛结核病毒。2.荧光PCR检测（TaqMan探针法）。3.主演成分： PCR反应液，酶液、阴性质控品、阳性质控品。4.每份反应总体积不低于25ul。5.灵敏性10-4以上，特异性100%，批内和批间差异＜3%。6.阴性质控品无Ct值且无典型的扩增曲线，阳性质控品有典型的扩增曲线。 |
| 离心柱法核酸提取试剂盒 | 50头份 | 5 |  |